Załącznik numer 1

Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Grupa 1

1 Chromatograf cieczowy

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia stanowi kompletny, gotowy do użytku chromatograf cieczowy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Instalowanie urządzenia przez autoryzowany serwis. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Naprawy będą się odbywały w siedzibie zamawiającego. Dostępność części zamiennych przez minimum siedem lat. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Do urządzenia dołączono instrukcję w języku polskim i angielskim. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pompa poczwórna |
| Pompa poczwórna posiada dwa tłoki, które są szeregowo podłączone do własnego napędu, ze zmiennym skokiem i możliwością tworzenia gradientu po stronie niskiego ciśnienia | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pompa posiada co najmniej następujące funkcje: - funkcja przemywania tłoków - obsługę przepływu w zakresie 0,001-10 ml/min (krok 0,001 ml/min) - precyzyjny przepływ o RSD ≤ 0,07% - dokładnego przepływu (±1% lub ±10 µl/min) - możliwość pracy w zakresie pH 1-12,5 - pompa może pracować przy ciśnieniu do 600 bar | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Z pompą jest zintegrowany degazer próżniowy, czterokanałowy o objętości wewnętrznej kanału 1,5 ml. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor UV-VIS |
| Detektor posiada matrycę diodową DAD o co najmniej 1024 diodach i szerokości diody poniżej 1 nanometra | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor charakteryzuje co najmniej: - częstotliwość zbierania danych 120 herców - dryft dla długości fali 254 nm: 0,0009 AU/h - szumy dla długości fali 254 nm poniżej 7x10-6 AU - zakres spektralny wynosi 190-950 nanometrów - możliwość jednoczesnego pomiaru przy co najmniej ośmiu długościach fal - autokalibracja za pomocą linii deuterowych i weryfikacja filtrem z tlenku holmu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor ma programowalną szczelinę co najmniej na poziomach 1, 2, 4, 8, 16 nanometrów. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor fluorescencyjny FLD |
| Detektor tego samego producenta co pozostałe elementy chromatografu cieczowego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor co najmniej 4 sygnałowy z możliwością szybkiego skanowania online, bez konieczności zatrzymywania przepływu oraz podobną do detektora DAD spektralną analizą danych | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor charakteryzuje co najmniej: - zakres wzbudzenia i emisji 200-1200 nanometrów - częstotliwość próbkowania 148 herców - powtarzalność długości fali ± 0,2 nanometra | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Termostat kolumnowy |
| Termostat kolumnowy charakteryzuje co najmniej: - praca w minimalnym zakresie od 10(C poniżej temperatury otoczenia do 85(C - stabilność temperatury na poziomie ± 0,1(C - dokładność temperatury na poziomie ± 0,5(C - precyzja wynosi 0,05(C - możliwość montażu przynajmniej 4 kolumn o długości 300 mm wraz z prekolumnami | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Termostat kolumnowy jest wyposażony co najmniej: - w 10 portowy, 4 pozycyjny, który umożliwia przełączanie między 4 kolumnami - w dwie niezależne strefy grzewcze umożliwiające grzanie kolumny na wejściu i chłodzenie na wyjściu - indywidulany wymiennik ciepła dla każdej kolumny | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pompa izokratyczna |
| Pompa izokratyczna wyposażona jest co najmniej: - w dwa tłoki, które są szeregowo podłączone do własnego napędu, ze zmiennym skokiem - w zintegrowany 2 kanałowy degazer - w zintegrowaną nadstawkę na rozpuszczalniki | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pompę izokratyczną charakteryzuje co najmniej: - zakres przepływu 0,001 -10 mililitrów na minutę (krok 0,001 ml/min) - precyzja przepływu na poziomie ≤0,07% RSD - dokładność przepływu na poziomie ± 1% albo ± 10µl - maksymalne ciśnienie pompy 600 bar | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Autosampler |
| Autosampler charakteryzuje co najmniej: - pojemność na co najmniej 132 fiolki 2 mililitrowe fiolki - minimalna objętość próbki, pobrana z objętości 5 µl, to 1 µl - ciśnienia pracy w zakresie do 600 bar - nastrzyk w zakresie 0,1-100 mikrolitrów i precyzji lepszej niż 0,25% RSD - błąd przenoszenia (carry over): 0,004% - możliwość regulacji temperatury w zakresie od 4 do 40 (C | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wewnętrzny termostat na co najmniej 2 kolumny 30 cm. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyposażenie |
| Zestaw startowy minimum: - kolumna chromatograficzna C18 typu poroshell z prekolumną - kolumna chromatograficzna dedykowana do WWA wraz z prekolumną - 1000 sztuk fiolek, zakrętek i sept | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oprogramowanie |
| Oprogramowanie do sterowania pracą HPLC i zbierania danych | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Program do przetwarzania danych (jakościowych i ilościowych) oraz tworzenia raportów | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Moduł analiz spektralnych | TAK/NIE |  |
| Zestaw komputerowy |
| Monitor: przekątna co najmniej 27 cali; rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli; matryca LED, IPS z matową powłoką; format matrycy 16:9; częstotliwość odświeżania co najmniej 75 Hz; wielkość plamki nie większa niż 0,31 mm; jasność minimum 250 cd/m2; kontrast co najmniej: statyczny 1 000:1; dynamiczny 5 000 000:1; czas reakcji nie większy niż 5 ms; kąt widzenia w poziomie i pionie co najmniej 178(; liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Jednostka centralna: procesor 4 rdzeniowy o częstotliwości co najmniej 3,6 do 4 Hz; co najmniej 8 MB cache; pamięć RAM minimum 16 GB (DDR3, min 1600 MHz); pamięć własna karty graficznej minimum 1024 MB; dysk SSD SATA III o pojemności minimum 240 GB; dysk SATA 7200 obr/min o pojemności minimum 500 GB; nagrywarka DVD+/-RW DualLayer; system operacyjny umożliwiający pracę z oprogramowaniem chromatografu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Mysz laserowa, klawiatura | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wielofunkcyjne: technologia druku: laserowa, kolorowa; prędkość drukowania w czerni i kolorze minimum 28 str/min; prędkość procesora dwurdzeniowego minimum 1 GHz; pamięć urządzenia minimum 4 GB; dysk twardy minimum 250 GB; maksymalna rozdzielczość wydruku minimum 600x2400 dpi; podłączenie za pomocą Ethernet, high-speed usb, Wi-Fi; funkcje drukowania: automatyczne drukowanie dwustronne, drukowanie z usb; maksymalna rozdzielczość kopi minimum 600x600 dpi; funkcje skanowania: skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do sieci, formaty plików skanowania: JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS; funkcje zabezpieczeń: szyfrowanie 256-bitowe, dziennik audytu, uwierzytelnianie sieciowe, zabezpieczona poczta e-mail, bezpieczne faksowanie, zabezpieczone drukowanie, bezpieczne skanowanie, uprawnienia użytkownika; wymiary nie większe niż: szerokość 45 cm, wysokość 52 cm, głębokość 55 cm; waga nie większa niż 32 kg; pojemność pojemników na papier minimum 300 arkuszy. | TAK/NIE | ………………………………………. |

2 Chromatograf gazowy

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia stanowi kompletny, gotowy do użytku chromatograf gazowy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. Dostępność części zamiennych przez minimum siedem lat. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Instalowanie urządzenia przez autoryzowany serwis. | TAK/NIE |  |
| Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Naprawy będą się odbywały w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Chromatograf co najmniej dwukanałowy z dozownikiem split/splitless obsługujący detektor azotowo-fosforowy oraz wychwytu elektronów. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Chromatograf |  |  |
| Chromatograf gazowy charakteryzuje co najmniej: - pełna elektroniczna kontrola pneumatyki z możliwością zaprogramowania przepływów i ciśnień gazów - możliwość odczytu aktualnego ciśnienia na panelu sterującym - w czasie rzeczywistym kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Piec |
| Piec charakteryzuje: - minimum 20 ramp temperaturowych w czasie analizy - zakres pracy temperatury pieca od +4(C powyżej temperatury otoczenia do 450(C. Dokładność ustawienia temperatury co najmniej 0,1(C. - maksymalna szybkość grzania to niemniej niż 120(C na minutę. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dozownik |
| Ilość: 2 sztuki | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dozownik charakteryzuje co najmniej: - typ PTV - możliwość dozowania w trybach: split, splitless, pulsed split, pulsed splitless, odparowania rozpuszczalnika, dozowania ręcznego - maksymalnie podział w trybie split to minimum 7500:1 - maksymalna szybkość grzania minimum 900°C/minutę, z możliwością zaprogramowania 10 ramp temperaturowych - elektroniczna kontrola pneumatyki - zakres pracy co najmniej do 100 psi - dokładność ustawień ciśnień co najmniej 0,001 psi - maksymalna temperatura pracy minimum 400(C - automatyczne ustawianie parametrów przepływu i ciśnień oraz stosunku podziału próbki | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor wychwytu elektronów |
| Detektor typu µECD. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor charakteryzuje co najmniej: - zakres dynamiczny powyżej 5x104 - minimalny limit detekcji poniżej 4,4 fg/ml lindanu - częstotliwość próbkowania minimum 50 Hz podczas zbierania danych | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor NPD |
| Detektor azotowo-fosforowy ze szklaną perełką (bloss bead) | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Detektor charakteryzuje co najmniej: - maksymalna temperatura pracy co najmniej 400(C - granica wykrywalność lepsza niż niż 0,08 pg N/s oraz lepsza niż 0,01 pg P/s - zakres dynamiczny powyżej 105 dla azotu i fosforu - częstotliwość przynajmniej 200 herców - selektywność co najmniej: 25000 do 1 g N/g C oraz 200000 do 1 g P/g dla mieszaniny azobenzenu, melationu oraz oktadekanu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Autosampler |
| Autosampler charakteryzuje co najmniej: - pojemność minimum 16 fiolek 2 mililitrowych do nastrzyków ciekłych - wyposażony w strzykawkę 10µl - możliwość programowania szybkości nastrzyku, poboru oraz dozowania próbki w zależności od lepkości próbki - możliwość programowania głębokości poboru próbki - możliwość pracy w trybie SPE online z wykorzystaniem strzykawek typu MEPS - zautomatyzowana taca na co najmniej 150 fiolek, 2 sztuki - taca autosamplera wyposażona w funkcję przygotowania próbek bezpośrednio przed nastrzykiem: grzania, mieszania fiolki oraz czytnik kodów kreskowych | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyposażenie |  |  |
| Zestaw instalacyjny do chromatografu minimum: - kolumna typu HP5 wysokotemperaturowa lub równoważna. Jako równoważne rozumie się wysokotemperaturową kolumnę z fazą (5%-fenyl)-metylopolisiloksan - kolumna typu DB5MS lub równoważna. Jako równoważne rozumie się kolumnę z fazą (5%-fenyl)-metylopolisiloksan i charakteryzującą się dodatkową stabilnością temperaturową - kolumna typu DB-35MS Ultra Inert lub równoważna. Jako równoważne rozumie się kolumnę z fazą (35%-fenyl)-metylopolisiloksan i charakteryzującą się dodatkową stabilnością temperaturową - 1000 sztuk fiolek, zakrętek i sept | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oprogramowanie |
| Oprogramowanie do sterowania pracą GC, umożliwiające pełną kontrolę zestawu i zbierania danych | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Program do przetwarzania danych (jakościowych i ilościowych) oraz tworzenia raportów | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Moduł oprogramowania umożliwiający utrzymywanie stałych czasów retencji dla danej metody przy wymianie, skracaniu kolumn lub przy przenoszeniu metod pomiędzy chromatografami nie wymagający użycia n-alkanów | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zestaw komputerowy |
| Monitor: przekątna co najmniej 27 cali; rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli; matryca LED, IPS z matową powłoką; format matrycy 16:9; częstotliwość odświeżania co najmniej 75 Hz; wielkość plamki nie większa niż 0,31 mm; jasność minimum 250 cd/m2; kontrast co najmniej: statyczny 1 000:1; dynamiczny 5 000 000:1; czas reakcji nie większy niż 5 ms; kąt widzenia w poziomie i pionie co najmniej 178(; liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Jednostka centralna: procesor 4 rdzeniowy o częstotliwości co najmniej 3,6 do 4 Hz; co najmniej 8 MB cache; pamięć RAM minimum 16 GB (DDR3, min 1600 MHz); pamięć własna karty graficznej minimum 1024 MB; dysk SSD SATA III o pojemności minimum 240 GB; dysk SATA 7200 obr/min o pojemności minimum 500 GB; nagrywarka DVD+/-RW DualLayer; system operacyjny umożliwiający pracę z oprogramowaniem chromatografu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Mysz laserowa, klawiatura | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wielofunkcyjne: technologia druku: laserowa, kolorowa; prędkość drukowania w czerni i kolorze minimum 28 str/min; prędkość procesora dwurdzeniowego minimum 1 GHz; pamięć urządzenia minimum 4 GB; dysk twardy minimum 250 GB; maksymalna rozdzielczość wydruku minimum 600x2400 dpi; podłączenie za pomocą Ethernet, high-speed usb, Wi-Fi; funkcje drukowania: automatyczne drukowanie dwustronne, drukowanie z usb; maksymalna rozdzielczość kopi minimum 600x600 dpi; funkcje skanowania: skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do sieci, formaty plików skanowania: JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS; funkcje zabezpieczeń: szyfrowanie 256-bitowe, dziennik audytu, uwierzytelnianie sieciowe, zabezpieczona poczta e-mail, bezpieczne faksowanie, zabezpieczone drukowanie, bezpieczne skanowanie, uprawnienia użytkownika; wymiary nie większe niż: szerokość 45 cm, wysokość 52 cm, głębokość 55 cm; waga nie większa niż 32 kg; pojemność pojemników na papier minimum 300 arkuszy. | TAK/NIE | ………………………………………. |

Grupa 2

3. Wirówka

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Maksymalna pojemność minimum 4 x 750 ml. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Duża prędkość wirowania od 200 do 14000 rpm, krok 10 rpm. Maksymalne RCF w przypadku użycia wirnika z wychylnymi koszami wynosi 4500 x g. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Minimum 35 programów użytkownika. Możliwość ustawienia tempa przyśpieszania i hamowania. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| W zestawie wirnik wychylny o aerodynamicznej konstrukcji koszy okrągłych i maksymalnej pojemności 4x750 ml, umożliwiający ładowanie mieszane, np. 2 kosze z butelkami 250 ml oraz 2 kosze z butelkami 750 ml. Do wirnika dołączone są kompatybilne z nim adaptery: - adapter na butelki 750ml (4 sztuki) - adapter na butelki 500 ml (4 sztuki) - adapter na butelki 250 -300 ml (4 sztuki) - adapter na falcony o pojemności 15 ml, minimalna ilość miejsc na 5 falconów (4 sztuki) - adapter na falcony o pojemności 50 ml, minimalna ilość miejsc na 5 falconów (4 sztuki) - adapter na probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 ml, minimalna ilość miejsc na 50 probówek (4 sztuki). Do zestawu dołączono kompatybilne butelki: 750 ml (4 sztuki), 500 ml (4 sztuki) oraz 250 ml (4 sztuki). | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Automatycznie rozpoznaje wirniki i niewłaściwe wyważenie co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zegar sterujący umożliwia programowanie pracy wirówki w zakresie minimum 1 – 99 minut, z funkcją pracy ciągłej i szybkiego wirowania. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zakres pracy -9 do +40 (C. Funkcja szybkiego schładzania. Stałe chłodzenie utrzymuje temperaturę także w czasie gdy wirówka jest nieużywana. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pokrywa z lekko działającym mechanizmem zamykania umożliwiająca łatwą obsługę jedną ręką. Mała wysokość urządzenia (maksymalnie 30 cm) na której jest dostęp do próbek w celu ułatwienia wkładania i wyjmowania próbek | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Możliwość stosowania aerozoloszczelnych pokrywek. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Maksymalny poziom hałasu 60 dB(A). Maksymalny pobór mocy 1700 W. Wymiary wirówki nie większe niż: - szerokość 75 cm - wysokość 40 cm - głębokość 65 cm Waga wirówki bez rotora nie większa niż 100kg. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Funkcja dbająca o środowisko - wyłączająca urządzenie po 8 godzinach bezczynności. | TAK/NIE | ………………………………………. |

4. Laboratoryjny system oczyszczania wody

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Instalowanie systemu przez autoryzowany serwis producenta. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Naprawy będą się odbywały w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| System nastołowy, zasilany wodą wodociągową, dostarczający wodę klasy II* i wodę ultraczystą typu I*, produkowaną w oparciu o wodę klasy III. Pierwszy etap oczyszczania (klasa II) i drugi etap oczyszczania (typ I) jest realizowany w jednym urządzeniu. *klasyfikacja według ASTM Jakość uzyskiwanej wody po pierwszym etapie oczyszczania nie gorsza niż: oporność 5-15 MΩ*cm w 25(C przewodnictwo <0,2uS/cm w 25(C Jakość uzyskiwanej wody po drugim etapie oczyszczania nie gorsza niż: oporność 18,2 MΩ*cm w 25 (C przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25 (C poziom TOC ≤ 2 ppb liczba bakterii < 1cfu/1000ml cząstki stałe większe niż 0,2 µm w ilości <1/ml. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pierwszy etap oczyszczania obejmuje co najmniej: - filtracja na filtrze mechanicznym o porach minimum 5 µm - filtracja przez węgiel aktywowany z dodatkiem katalizatora - odwróconą osmozę z dwiema membranami RO -elektrochemiczną dejonizację (EDI) z prądem o zmiennym napięciu Drugi etap oczyszczania obejmuje co najmniej: - użycie lampy UV obsługującej dwa zakresy fal przy długości 185 i 254 nanometrów - użycie wkładu doczyszczającego usuwającego zanieczyszczenia jonowe i organiczne, - użycie filtra końcowego 0,2 µm (możliwość autoklawowania filtra), zamontowanego w punkcie poboru wody ultraczystej (istnieje możliwość jego samodzielnej instalacji przez użytkownika). | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wymiary systemu nastołowego nie większe niż: - szerokość 45 cm - głębokość 50 cm - wysokość 55 cm Masa pustego systemu nie większa niż 25 kg. Wymiary zbiornika na wodę (bez kółek) Typu III nie większe niż: - szerokość 30 cm - głębokość 60 cm - wysokość 90 cm. Zbiornik wyposażony jest w kółka jezdne o wysokości mniejszej niż 10 cm. Masa zbiornika pustego nie większa niż 35 kg i pełnego nie większa niż 90 kg. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| System wyposażony w co najmniej: - dwie pompy wody - cztery niezależne czujniki przewodności - dodatkowy punkt poboru wody Typu I w postaci ramienia dozującego - włącznik nożny do wody Typu I - moduł pomiaru TOC dla wody Typu I - zewnętrzny zbiornik służący do przechowywania wody klasy III o pojemności co najmniej 50 litrów, wyposażony w pompę - dotykowy wyświetlacz - we wszystkie akcesoria, w tym komplet filtrów i przyłączy, niezbędne do podjęcia pracy bezpośrednio po montażu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| System charakteryzuje co najmniej: - wydajność produkcji wody laboratoryjnej typu III na poziomie 16 litrów na godzinę i jej pobór ze zbiornika z prędkością 3 litrów na minutę - podawanie wody do zmywarki, nie wyposażonej we własną pompę wody, pod wystarczającym ciśnieniem do jej prawidłowej pracy - wydajność podawania wody Typu I 2 litry na minutę - w pełni automatyczny system pracy urządzenia - automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii. Zapis co najmniej 20 ostatnich alarmów i błędów - niewymagająca obecności serwisu, łatwa wymiana filtrów przez użytkownika. Po uruchomieniu procedury na wyświetlaczu pojawia się opis czynności jakie należy wykonać. - automatyczna recyrkulacja wody typu I pomiędzy okresami poboru wody - zwiększanie żywotności pracy membrany odwróconej osmozy poprzez zastosowanie systemu automatycznej regulacji stopnia odrzutu wody na membranie RO - możliwość archiwizacji danych z użyciem karty SD z zapisem danych do pliku pracującego w środowisku Microsoft Office lub równoważny, który jest kompatybilny z systemami stosowanymi u Zamawiającego. - pobór mocy nie większy niż 135 wat dla systemu i 120 wat dla zbiornika wody. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zasilanie 230 volt i 50 herców. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dotykowy wyświetlacz umożliwia co najmniej: - odczyt podstawowych parametrów wody - przewodnictwa/oporności, dla wody wejściowej, wody Typu III i wody Typu I, zarówno dla wartości skompensowanych jak i nieskompensowanych temperaturowo. - odczyt temperatury, daty, czasu oraz stopnia napełnienia zbiornika - pracę w rękawiczkach - ustalenie maksymalnych parametrów jakich woda Typu I i Typu III nie może przekroczyć, sygnalizacja z informacją o przekroczeniu. Ustawione parametry mogą być zabezpieczone kodem PIN. - regulację po jakim czasie urządzenia ma się przełączyć w tryb oszczędzania energii. Wyświetlacz pokazuje komunikaty w języku polskim. Powiadomienia o konieczności wymiany materiałów nie powodują przerwania pracy systemu oczyszczania wody. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zbiornik do przechowywania wody Typu III charakteryzuje co najmniej: - materiał wykonania zbiornika: lakierowana stal nierdzewna oraz plastik - wewnętrzna pompa dystrybuująca - przechowywanie wody w workach, co eliminuje konieczność czyszczenia systemu i zapobiega powstawaniu biofilmu - czujnik poziomu wody w zbiorniku. Automatyczne napełnienie zbiornika. Poziom wody w zbiorniku można monitorować na wyświetlaczu - możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika - wyposażenie w podłączenie do zmywarki - wyposażenie w filtr oddechowy o porach 0,2 µm do ochrony wody przed wtórną kontaminacją. | TAK/NIE | ………………………………………. |

5. Zmywarka laboratoryjna

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Instalowanie urządzenia przez autoryzowany serwis producenta. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Naprawy będą się odbywały w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Komora zmywarki wykonana z użyciem technologii laserowej i bez elementów grzewczych, a obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary zewnętrzne: - szerokość 60 cm ± 2 cm - wysokość 83,5 cm ± 2 cm - głębokość 61 cm ± 2 cm | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wbudowana pompa wewnętrzna o zmiennej prędkości z bezszczotkowym silnikiem – maksymalna wydajność minimum 500 litrów na minutę oraz zintegrowanymi elementami grzewczymi. Dozownik do detergentów w proszku w drzwiach urządzenia. Zasilanie wodą demineralizowaną bez ciśnienia, wyposażone w pompę do pobierania wody demi ze zbiornika grawitacyjnego. Do zmywarki dołączono dedykowane zbiorniki na wodę demi zasilającą zmywarkę. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w: - panel sterowania umieszczony, w celu ułatwienia czytelności, z przodu nachylony po kątem - zmiękczacz wody dla wody zimnej i ciepłej pracujący do temperatury 60(C - kondensator pary na bazie aerozolu | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wbudowane minimum 14 programów mycia szkła, w tym możliwość szybkiego mycia i dezynfekcji w czasie maksymalnie 20 minut. Dezynfekcja termiczna w 93(C. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie o stopniu ochrony zapewnianym przez obudowę urządzenia elektrycznego przed: - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem - ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm lub większej - ochrona przed padającymi kroplami wody zgodnie z PN-EN 60529:2003. Klasa IP 21. Urządzenie jest zabezpieczone przed niekontrolowanym wypływem wody, poprzez zamknięcie dopływu wody w momencie, gdy dojdzie do wycieku lub wyłączenia urządzenia albo pęknięcia węża doprowadzającego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Maksymalne zużycie energii poniżej 10 kW. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Na tyle komory znajduje się system dokujący kosz dolny i górny, każdy zdolny do podłączenia 2 modułów iniekcyjnych. Na wyposażeniu znajdują się kosze (kosz dolny i górny) zdolne do podłączenie 2 modułów iniekcyjnych; kosz górny z wbudowanym ramieniem spryskującym) oraz moduły do mycia iniekcyjnego minimum na: 95 pipet (1 sztuka); 95 fiolek reakcyjnych lub autosamplerowych (1 sztuka); 4 cylindrów miarowych o pojemności 1-2 litrów (1 sztuka); 18 kolb erlenmeyera, kolb okrągłych, butelek małych cylindrów (1 sztuka); 8 sztuk szkła laboratoryjnego (kolby, butelek) o wysokości 170-220 mm (2 sztuki). Zmywarka wyposażona jest we wkłady umożliwiające mycie: około 200 probówek o wymiarach 12x165 mm z pokrywą (1 sztuka); lejków, zlewek, szkła z szeroką szyją (2 sztuki); | TAK/NIE | ………………………………………. |

6. System do mineralizacji próbek

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie do procesów mineralizacji w temperaturze poniżej 180(C. Grafitowe bloki pokryte są teflonem, aby zagwarantować długą żywotność sprzętu i zapewnić odporność na czynniki agresywne oraz korozję. Pojemność bloku wynosi co najmniej 24 probówki 50 mililitrowe. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| W celu zapobiegania zanieczyszczeniom próbki, poprzez skorodowane elementy konstrukcje zewnętrznej, wymaga się aby nie były one wykonane z elementów metalowych. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie posiada funkcje: - zakres pracy od temperatury otoczenia do temperatury 180(C - zabezpieczenie przed przegrzaniem - zapewnia równomierność temperatury ± 1(C i stabilność ± 0,2(C | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Grafitowy blok o mocy nie mniejszej niż 700W i wymiarach nie większych niż: - szerokość 34 cm - wysokość 12 cm - głębokość 25 cm oraz wadze nie większej niż 9 kg. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Kompatybilny, z grafitowym blokiem, sterownik z klawiaturą wyświetlający: temperaturę bloku/próbki; czas pozostały do zakończenia danego etapu mineralizacji; komunikaty bezpieczeństwa. Istnieje możliwość programowania: zegara; temperatury; alarmu oraz procedury kalibracji dla czujnika temperatury. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Kompatybilny, z blokiem grafitowym i sterownikiem, czujnik temperatury powleczony kopolimerem perfluoroalkoksylowym (PFA). Służy do bezpośredniej kontroli i monitowania temperatury. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie obsługuje probówki z wysokiej czystości polipropylenu klasy A, których konstrukcja pozwala łatwo jedną ręka zamknąć je zakrętką. | TAK/NIE | ………………………………………. |

7. Automatyczna analityczna strzykawka

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Przystosowana do odmierzania zarówno roztworów wodnych jak i rozpuszczalników organicznych. Elektroniczny moduł sterujący jest kompatybilny ze strzykawkami do chromatografii cieczowej i gazowej. Możliwość pracy minimum ze strzykawkami 5µl, 50µl, 100 µl oraz 1 ml. Elektroniczny napęd zapewnia powtarzalność i można go programować. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dozowanie w zakresie minimum 200 nl do 1 ml. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Istnieje możliwość łatwego grawimetrycznego skalibrowania automatycznej strzykawki zgodnie z wybranym standardem laboratoryjnym np. GLP. Możliwość zapisania wyników minimum 15 ostatnich kalibracji w pamięci urządzenia. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| W zestawie znajduje się: -urządzenie dozujące -ładowarka -statyw -minimum 3 strzykawki o objętości 5 µl, 100 µl oraz 1 ml. | TAK/NIE | ………………………………………. |

Grupa 3

8. Chłodziarka laboratoryjna (3 sztuki)

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z serii chłodziarek laboratoryjnych. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pojemność minimalna chłodziarki 400 litrów. Wymiary zewnętrzne maksymalne: - szerokość 65 cm - wysokość 210 cm - głębokość 70 cm. Maksymalny pobór mocy 550 W. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Temperatura pracy regulowana co 0,1℃ w zakresie minimum od 0 do +15(C. Możliwość pracy z priorytetem temperatury oraz pracy w zadanej temperaturze. Chłodziarka w temperaturze 4℃ wykazuje maksymalną stabilność temperatury ± 0,5℃ oraz jednorodność temperatury ± 1℃. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa potwierdzającego prawidłowy rozkład temperatury w urządzeniu. Pomiary temperatury muszą być wykonane przez jednostkę posiadająca akredytację do tego typu pomiarów. Rozkład temperatury musi być wykonany minimum w pięciu punktach na każdej z półek (temperaturę wyznaczy Zamawiający). Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w zewnętrzny system rejestracji temperatury, wywzorcowany w laboratorium akredytowanym. Świadectwo wzorcowania musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. Zewnętrzny system rejestracji wyposażony jest w sondę pracującą minimum z zakresie od -5℃ do +20(C, uchwyt do mocowania na ścianie i umożliwia: - zapis minimum 30000 danych - odczyt temperatury na wyświetlaczu z minimalną dokładnością wynoszącą 0,01℃ - częstotliwość zapisu od 1 minuty z próbkowaniem co 30 sekund - komunikację z komputerem za pomocą czytnika USB - włączanie i wyłączanie za pomocą klawiatury zamieszczonej na panelu urządzenia - start bezpośrednio z komputera - dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej. Na wyświetlaczu rejestratora temperatury pojawiają się m. in. informacje o: - przekroczonych wartościach dopuszczalnych - wartości maksymalnej i minimalnej temperatury - niskim stanie baterii. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenie temperaturowe minimum klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Komora wykonana ze stali nierdzewnej zgodnej z DIN 1.4016, obudowa z blachy malowanej farbą proszkową epoksydową. Drzwi pełne. Wyposażona w 4 perforowane półki ze stali nierdzewnej. Regulowane położenie prowadnic. Urządzenie wyposażone w kółka jezdne oraz otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika. Chłodziarka zamykana na klucz (dołączone minimum 2 klucze). Oświetlenie wewnętrzne LED | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wymuszony obieg powietrza z wraz z kontrolą pracy wentylatora (50-100%). | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyposażona w alarm: - wysokiej i niskiej temperatury (wizualna i dźwiękowa) - zaniku napięcia - otwartych drzwi - uszkodzenia czujnika Dioda alarmowa. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową. Zegar czasu rzeczywistego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Funkcja automatycznego odszraniania. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Funkcja autokontroli. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Możliwość opóźnienia startu pracy urządzenia regulowana w zakresie 1 minuta do 99:59 godzin. Automatyczne wyłączenie po zakończeniu pracy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pamięć wyników temperatury maksymalnej, minimalnej oraz średniej. Pamięć wyników pomiarowych minimum 2000 danych. Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia. Interfejs RS 232 oraz port USB. | TAK/NIE | ………………………………………. |

9. Cieplarka laboratoryjna I (2 sztuki)

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pojemność minimalna cieplarki minimum 55 litrów. Wymiary zewnętrzne maksymalne: - szerokość 60 cm - wysokość 75 cm - głębokość 65 cm. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Temperatura pracy regulowana co 0,1℃ w zakresie minimum od 5℃ powyżej temperatury otoczenia do +100(C. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa potwierdzającego prawidłowy rozkład temperatury w urządzeniu. Pomiary temperatury muszą być wykonane przez jednostkę posiadająca akredytację do tego typu pomiarów. Rozkład temperatury musi być wykonany minimum w pięciu punktach na każdej z półek (temperaturę wyznaczy Zamawiający). Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w zewnętrzny system rejestracji temperatury, wywzorcowany w laboratorium akredytowanym. Świadectwo wzorcowania musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. Zewnętrzny system rejestracji wyposażony jest w sondę pracującą minimum z zakresie od 15℃ do +120(C, uchwyt do mocowania na ścianie i umożliwia: - zapis minimum 30000 danych - odczyt temperatury na wyświetlaczu z minimalną dokładnością wynoszącą 0,01℃ - częstotliwość zapisu od 1 minuty z próbkowaniem co 30 sekund - komunikację z komputerem za pomocą czytnika USB - włączanie i wyłączanie za pomocą klawiatury zamieszczonej na panelu urządzenia - start bezpośrednio z komputera - dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej. Na wyświetlaczu rejestratora temperatury pojawiają się m. in. informacje o: - przekroczonych wartościach dopuszczalnych - wartości maksymalnej i minimalnej temperatury - niskim stanie baterii. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenie temperaturowe minimum klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Komora wykonana ze stali nierdzewnej zgodnej z DIN 1.4016, obudowa z blachy malowanej farbą proszkową. Drzwi pełne, wewnętrzne drzwi szklane. Wyposażona w 2 perforowane półki ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wymuszony obieg powietrza z wraz z kontrolą pracy wentylatora. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Sygnalizacja: - przekroczenia zadanej temperatury (wizualna i dźwiękowa) - zaniku napięcia - otwartych drzwi - uszkodzenia czujnika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową. Zegar czasu rzeczywistego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Układ grzewczy. Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu. Programowanie temperatury w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem minimum 6 segmentowego profilu czasowego temperatury. Możliwość zapamiętania minimum 3 programów przez użytkownika oraz możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu. Regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury albo pracy ciągłej, w zależności od wyboru, minimum w zakresie od 1 minuty do 100 dni. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Możliwość opóźnienia startu pracy urządzenia regulowana w zakresie 1 minuta do 99:59 godzin. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pamięć wyników temperatury maksymalnej, minimalnej oraz średniej dla każdego segmentu. Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia. Interfejs RS 232 oraz port USB. | TAK/NIE | ………………………………………. |

10. Cieplarka laboratoryjna II

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pojemność minimalna cieplarki minimum 55 litrów. Wymiary zewnętrzne maksymalne: - szerokość 70 cm - wysokość 100 cm - głębokość 65 cm. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Temperatura pracy regulowana co 0,1℃ w zakresie minimum od 0℃ do +70(C. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa potwierdzającego prawidłowy rozkład temperatury w urządzeniu. Pomiary temperatury muszą być wykonane przez jednostkę posiadająca akredytację do tego typu pomiarów. Rozkład temperatury musi być wykonany minimum w pięciu punktach na każdej z półek (temperaturę wyznaczy Zamawiający). Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w zewnętrzny system rejestracji temperatury, wywzorcowany w laboratorium akredytowanym. Świadectwo wzorcowania musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. Zewnętrzny system rejestracji wyposażony jest w sondę pracującą minimum z zakresie od -5℃ do +100(C, uchwyt do mocowania na ścianie i umożliwia: - zapis minimum 30000 danych - odczyt temperatury na wyświetlaczu z minimalną dokładnością wynoszącą 0,01℃ - częstotliwość zapisu od 1 minuty z próbkowaniem co 30 sekund - komunikację z komputerem za pomocą czytnika USB - włączanie i wyłączanie za pomocą klawiatury zamieszczonej na panelu urządzenia - start bezpośrednio z komputera - dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej. Na wyświetlaczu rejestratora temperatury pojawiają się m. in. informacje o: - przekroczonych wartościach dopuszczalnych - wartości maksymalnej i minimalnej temperatury - niskim stanie baterii. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenie temperaturowe minimum klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Komora wykonana ze stali nierdzewnej zgodnej z DIN 1.4016, obudowa z blachy malowanej farbą proszkową. Drzwi pełne, wewnętrzne drzwi szklane. Wyposażona w 2 perforowane półki ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wymuszony obieg powietrza z wraz z kontrolą pracy wentylatora. Możliwość regulacji obrotów wentylatora minimum w zakresie od 10% do 100%. Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Sygnalizacja: - przekroczenia zadanej temperatury (wizualna i dźwiękowa) - zaniku napięcia - otwartych drzwi - uszkodzenia czujnika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową. Zegar czasu rzeczywistego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Układ grzewczy i chłodzący. Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu. Programowanie temperatury w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem minimum 6 segmentowego profilu czasowego temperatury. Możliwość zapamiętania minimum 3 programów przez użytkownika oraz możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu. Regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury albo pracy ciągłej, w zależności od wyboru, minimum w zakresie od 1 minuty do 100 dni. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Możliwość opóźnienia startu pracy urządzenia regulowana w zakresie 1 minuta do 99:59 godzin. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pamięć wyników temperatury maksymalnej, minimalnej oraz średniej dla każdego segmentu. Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia. Interfejs RS 232 oraz port USB. | TAK/NIE | ………………………………………. |

11. Cieplarka laboratoryjna III

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pojemność minimalna cieplarki minimum 175 litrów. Wymiary zewnętrzne maksymalne: - szerokość 65 cm - wysokość 105 cm - głębokość 80 cm. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Temperatura pracy regulowana co 0,1℃ w zakresie minimum od 5℃ powyżej temperatury otoczenia do +100(C. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa potwierdzającego prawidłowy rozkład temperatury w urządzeniu. Pomiary temperatury muszą być wykonane przez jednostkę posiadająca akredytację do tego typu pomiarów. Rozkład temperatury musi być wykonany minimum w pięciu punktach na każdej z półek (temperaturę wyznaczy Zamawiający). Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w zewnętrzny system rejestracji temperatury, wywzorcowany w laboratorium akredytowanym. Świadectwo wzorcowania musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. Zewnętrzny system rejestracji wyposażony jest w sondę pracującą minimum z zakresie od 15℃ do +120(C, uchwyt do mocowania na ścianie i umożliwia: - zapis minimum 30000 danych - odczyt temperatury na wyświetlaczu z minimalną dokładnością wynoszącą 0,01℃ - częstotliwość zapisu od 1 minuty z próbkowaniem co 30 sekund - komunikację z komputerem za pomocą czytnika USB - włączanie i wyłączanie za pomocą klawiatury zamieszczonej na panelu urządzenia - start bezpośrednio z komputera - dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej. Na wyświetlaczu rejestratora temperatury pojawiają się m. in. informacje o: - przekroczonych wartościach dopuszczalnych - wartości maksymalnej i minimalnej temperatury - niskim stanie baterii. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenie temperaturowe minimum klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Komora wykonana ze stali nierdzewnej zgodnej z DIN 1.4016, obudowa z blachy malowanej farbą proszkową. Drzwi pełne, wewnętrzne drzwi szklane. Wyposażona w 3 perforowane półki ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wymuszony obieg powietrza z wraz z kontrolą pracy wentylatora. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Sygnalizacja: - przekroczenia zadanej temperatury (wizualna i dźwiękowa) - zaniku napięcia - otwartych drzwi - uszkodzenia czujnika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową. Zegar czasu rzeczywistego. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Układ grzewczy. Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu. Programowanie temperatury w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem minimum 6 segmentowego profilu czasowego temperatury. Możliwość zapamiętania minimum 3 programów przez użytkownika oraz możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu. Regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury albo pracy ciągłej, w zależności od wyboru, minimum w zakresie od 1 minuty do 100 dni. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Możliwość opóźnienia startu pracy urządzenia regulowana w zakresie 1 minuta do 99:59 godzin. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pamięć wyników temperatury maksymalnej, minimalnej oraz średniej dla każdego segmentu. Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia. Interfejs RS 232 oraz port USB. | TAK/NIE | ………………………………………. |

12. Autoklaw I

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pionowy autoklaw (załadunek od góry) do sterylizacji brudnej, o pojemności komory minimum 95 litrów, z wnętrzem ze stali nierdzewnej lub elektropolerowanej. Obudowa malowana chemoodporną farbą epoksydową z drzwiami otwieranymi pionowo z prostym mechanizmem ryglowania. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Maksymalna temperatura sterylizacji minimum 138℃ oraz maksymalne ciśnienie sterylizacji minimum 2,3 bar. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w: - zintegrowaną i niezależną od komory sterylizacyjnej wytwornicę pary o mocy minimalnej 12 kW - funkcję próżni frakcjonowanej - dotykowy panel sterowania - filtr do sterylizacji brudnej zapobiegający wydostawaniu się patogenów z autoklawu we wstępnych procesach sterylizacji - płaszcz grzewczo – chłodzący wokół komory służący całkowitego suszenia materiałów po procesie sterylizacji oraz do chłodzenia wsadu dzięki przepuszczaniu zimnej wody - pojemnik do sterylizacji, kompatybilny z autoklawem, o głębokości minimum 45 cm - pamięć minimum 2000 cykli sterylizacji - zintegrowany port USB umożliwiający sczytywanie przeprowadzonych cykli sterylizacji - kółka | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenia: - uniemożliwiające otwarcie pokrywy w przypadku obecności ciśnienia w komorze - czujnik poziomu wody uniemożliwia rozpoczęcie cyklu w przypadku niedostatecznej ilości wody w komorze - zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Funkcjonalności: - możliwość programowania cykli sterylizacyjnych (modyfikowania, kopiowania i duplikowania programów sterylizacyjnych) - wielopoziomowe hasła dostępu - programowanie opóźnienia startu procesu - utrzymywania podwyższonej temperatury po zakończeniu cyklu (do min. 48 godz.) - licznik ilości przepracowanych cykli - prezentacja graficzna czasu cyklu oraz czasu fazy cyklu - prezentacja aktualnej temperatury i ciśnienia | TAK/NIE | ………………………………………. |

13. Autoklaw II

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pionowy autoklaw (załadunek od góry) do sterylizacji czystej, o pojemności komory minimum 60 litrów, z wnętrzem ze stali elektropolerowanej lub nierdzewnej. Wymagana pojemność butli to minimum 16 sztuk 500ml lub 12 sztuk 1000ml lub 6 sztuk 2000ml. Drzwi otwierane pionowo z prostym mechanizmem ryglowania. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Maksymalna temperatura sterylizacji minimum 138℃ oraz maksymalne ciśnienie sterylizacji minimum 2,3 bar. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w: - sondę temperaturową, giętką umożliwiająca pomiar temperatury w sterylizowanej cieczy oraz ustawienie programu względem temperatury wkładu - dotykowy panel sterowania umieszczony pod kątem na froncie pokrywy - dwa kosze sterylizacyjne, kompatybilny z autoklawem, o głębokości minimum 20 cm - pamięć minimum 2000 cykli sterylizacji - zintegrowany port USB umożliwiający sczytywanie przeprowadzonych cykli sterylizacji - rezerwuar wody na minimum 12 cykli sterylizacji, automatyczny pobór wody do komory oraz automatyczny zwrot wody do rezerwuaru po zakończeniu cyklu – praca w układzie zamkniętym, nie wymaga podłączeń do zasilania wodą oraz do odpływu - chłodzenie komory wspomagane wentylatorem zwiększającym wymianę ciepła między komorą a otoczeniem - funkcję suszenia wsadu po zakończeniu procesu sterylizacji. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenia: - uniemożliwiające otwarcie pokrywy w przypadku obecności ciśnienia w komorze - czujnik poziomu wody uniemożliwia rozpoczęcie cyklu w przypadku niedostatecznej ilości wody w komorze - zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Funkcjonalności: - możliwość programowania cykli sterylizacyjnych (modyfikowania, kopiowania i duplikowania programów sterylizacyjnych) - wielopoziomowe hasła dostępu - programowanie opóźnienia startu procesu - utrzymywania podwyższonej temperatury po zakończeniu cyklu (do min. 48 godz.) - licznik ilości przepracowanych cykli - prezentacja graficzna czasu cyklu oraz czasu fazy cyklu - prezentacja aktualnej temperatury i ciśnienia. | TAK/NIE | ………………………………………. |

14. Zamrażarka kriogeniczna

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zamrażarka pionowa – szafowa. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z podwójną, podgrzewaną uszczelką zapewniającą ochronę przed oblodzeniem. Izolowane drzwi wewnętrzne. Wyposażona w kółka. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Obudowa ze stali pokrytej lakierem. Pojemność minimalna zamrażarki minimum 110 litrów. Wymiary zewnętrzne maksymalne: - szerokość 100 cm - wysokość 850 cm - głębokość 75 cm. Waga maksymalna 110 kg. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Temperatura pracy regulowana w zakresie minimum od -85℃ do -40(C. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa potwierdzającego prawidłowy rozkład temperatury w urządzeniu. Pomiary temperatury muszą być wykonane przez jednostkę posiadająca akredytację do tego typu pomiarów. Rozkład temperatury musi być wykonany minimum w pięciu punktach na każdej z półek. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w zewnętrzny system rejestracji temperatury, wywzorcowany w laboratorium akredytowanym. Świadectwo wzorcowania musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dostarczenie sprzętu. Zewnętrzny system rejestracji wyposażony jest w sondę pracującą minimum z zakresie od -100℃ do -20(C, uchwyt do mocowania na ścianie i umożliwia: - zapis minimum 30000 danych - odczyt temperatury na wyświetlaczu z minimalną dokładnością wynoszącą 0,1℃ - częstotliwość zapisu od 1 minuty - komunikację z komputerem za pomocą czytnika USB - włączanie i wyłączanie za pomocą klawiatury zamieszczonej na panelu urządzenia - start bezpośrednio z komputera - dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej. Na wyświetlaczu rejestratora temperatury pojawiają się m. in. informacje o: - przekroczonych wartościach dopuszczalnych - wartości maksymalnej i minimalnej temperatury - niskim stanie baterii. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Izolacja cieplna, o grubości minimum 120 mm wykonana jest z pianki poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem, wolna od CFC i HCF. System chłodzenia jednokompresorowy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w: - baterię umożliwiająca kontrolę temperatury, alarmów i rejestrację danych przez minimum 70 godzin po odcięciu zasilania - alarmy optyczne i akustyczne informujące o przekroczeniu górnej i dolnej temperatury pracy, awarii układu chłodzenia, awarii czujnika, braku zasilania, otwarciu drzwi, możliwość instalacji alarmu zewnętrznego - alarm GSM (system powiadamiania SMS) - zapasowy backup CO2 z wyświetlaczem cyfrowym z funkcją alarmu - otwór na zewnętrzną sondę - mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem LCD - 3-poziomową ochronę hasłem - złącza USB oraz RS485/232. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Niski poziom emitowanego hałasu w trakcie pracy – poniżej 55 db. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Produkcja zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 13485. Czynniki chłodnicze wyłącznie ekologiczne, nie wybuchowe, nie toksyczne, wolne od CFC i HCFC. | TAK/NIE | ………………………………………. |

15. Komora laminarna (2 sztuki)

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Szerokość obszaru roboczego 1200 mm ±1%. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Komora laminarna, z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodna z normą EN12469. Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. V - kształtny wlot powietrza na kurtynie powietrza. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej zgodnej z DIN 1.4301 lub 1.4306, w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami w celu ograniczenia liczby powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji. Pod blatem znajduje się misa ze stali nierdzewnej służąca do zbierania rozlanych cieczy. Blat roboczy z możliwością jego wyjmowania. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Stelaż pod komorę laminarną wykonany z profili zamkniętych lub otwartych – dopasowany do komory. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Boki komory przeszklone. Szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Minimum dwa filtry absolutne typu HEPA lub równoważne (jako równoważne rozumie się wysokosprawny filtr powietrza służący do dezynfekcji powietrza) o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek o rozmiarze ≥ 0,3um. Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany. Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów typu HEPA. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Układ recyrkulacji powietrza o minimalnej wydajności: 30/70 % (powietrze usuwane / powietrze w recyrkulacji). Minimum 3 elektronicznie komutowane silniki zapewniające hałas na poziomie < 60 dB. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w sondy przepływu powietrza sterujące pracą wentylatorów (auto kompensacja prędkości przepływu powietrza w komorze i na wylocie w stosunku do zmieniających się warunków pracy np. w wyniku stopniowego zapychania się filtrów). | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Brak przyłączy gazowych. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Sterownik z nawigacją po menu za pomocą pokrętła oraz membranowych klawiszy funkcyjnych. Komunikaty informacyjne na panelu LCD: -prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół [m/s] -prędkość przepływu w barierze powietrznej [m/s] | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory | TAK/NIE | ………………………………………. |
| System alarmowy informujący o nieprawidłowej pozycji okna, odstępstwach od bezpiecznych parametrów pracy. Informacja o rodzaju alarmu wyświetlana na ekranie sterownika. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Tryb pracy charakteryzujący się obniżonym poborem energii oraz generowanym hałasem, który załącza się automatycznie po zamknięciu szyby w trakcie normalnej pracy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej. Możliwość zaprogramowania opóźnienia włączenia lampy UV oraz czasu jej pracy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Minimum 2 gniazda elektryczne. | TAK/NIE | ………………………………………. |

16. Zestawy do filtracji membranowej

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Do oferty dołączono deklarację CE. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| W skład zestawów wchodzi: -kolektor minimum 3-stanowiskowy -kolektor minimum 1-stanowiskowy - minimum 3 sztuki podstaw na filtry i lejki - po minimum 3 sztuki lejków ze stali nierdzewnej o pojemności nie innej niż 100 i 500 mL, każdy lejek z indywidualnym numerem seryjnym naniesionym fabrycznie - pompa oraz zestaw węży z szybkozłączkami (1m i 20cm) - próżniowa kolba z korkiem o pojemności minimum 5 litrów | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Budowa modułowa. Specjalnie polerowane powierzchnie ze stali szlachetnej ułatwiającej czyszczenie. Kolektor zestali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej. Zawory trójdrogowe na kolektorze ze stali nierdzewnej AISI 304. Podstawa AISI 304 ze spiekanej stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem oraz wraz z dwiema szpikami do utrzymywania lejków. Powierzchnia filtracji minimum 12.5 cm2. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zestaw umożliwia: - indywidualną wentylację każdej jednostki filtrującej - stosowanie minimum lejków ze stali nierdzewnej AISI 304 o pojemności minimum 40, 100 i 500 ml oraz lejków szklanych o pojemności minimum 30 i 250 ml, a także lejków z PP o pojemności minimum 100 i 250 ml z możliwością autoklawowania - sterylizację w autoklawie (134℃) oraz suchym powietrzem w temperaturze 180℃ - sterylizacji w autoklawie w 134℃ oraz suchym powietrzem w temperaturze 180℃ - używania zarówno filtrów o średnicy 47 lub 5 mm | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Pompa bezolejowa o parametrach: - przepływ większy niż 3,5 l/min - szybkość filtracji min. 200mL/min dla membrany 0,2 µm i min. 600 mL/min dla membrany 0,45 µm - zabezpieczenie IP 64 - wymiary nie większe niż 130 x 180 x 200 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - waga nie więcej niż 1,5 kg - temperatura medium w zakresie minimum 5-80℃ - maksymalna próżnia minimum 400 mbar | TAK/NIE | ………………………………………. |

Grupa 4

17. Zgrzewarka do tacek używanych w szybkich testach mikrobiologicznych

| Parametr | Kryterium spełnione | Miejsce w specyfikacji technicznej potwierdzające spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej. Niedozwolone są prototypy, | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie jest nowe z zamontowanymi fabrycznie oryginalnymi częściami i elementami. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyprodukowane w 2017 roku. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Oferent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wykorzystywane jest do ilościowych analiz prób wody przy użyciu testów działających w oparciu o Technologię Wskaźnikowych Substratów Odżywczych w tym do ilościowych analiz wody w kierunku grupy coli/E.coli zgodnie z normą PN EN ISO 9308:2. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Zaopatrzona w wałek obrotowy, podgrzewany, napędzany mechanicznie służący do zgrzewania tacek. Czas zgrzewania tacki 10sekund. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Wymiary zewnętrzne minimalne: - wysokość 32cm - głębokość 34cm - szerokość 40cm Waga maksymalna 12kg. Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz, 10A. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Temperatura pracy 10-32°C. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w wyświetlacz z funkcją wyświetlania ilości tacek, które zostały zgrzane, informacją o nagrzewaniu urządzenia, osiągnięciu odpowiedniej temperatury zgrzewania oraz ikoną ostrzeżenia. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Funkcje: - trybu uśpienia, pozwalająca na niski pobór mocy po 1 godzinie bezczynności oraz szybsze osiągnięcie odpowiedniej temperatury niż w przypadku ponownego uruchamiania sprzętu. -cofania, pozwalająca na wsteczną pracę silnika w razie pomyłki i wsunięciu niewłaściwej tacy | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Do urządzenia dołączone są podkładki gumowe do tacek, które można autoklawować bądź czyścić łagodnym detergentem. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| Urządzenie wyposażone w automatyczny system przesuwania tacek. | TAK/NIE | ………………………………………. |
| W zestawie znajduje się: - zgrzewarka - przewód zasilający - półka pod komorę wpustową zgrzewarki - podkładki gumowe. | TAK/NIE | ………………………………………. |

……………………………….

podpis osoby upoważnionej do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferent